## Slide 1
Gerätedesign
Generelle Information: Matti Fettfinger, Samuel Dabisch, Dominic Vogt, Chris Kleber, Flo Just

## Slide 2
Warum dieses Produkt?
Lang Jährige verwendung
Lebenswichtig
Großer Markt
Problematiken:
Montage
Auslesen der Daten
Zeitaufwand
Herzschrittmacher auslesen

## Slide 3: USE SPECIFICATION – UMFELD & FUNKTION
Einsatzort
  Zuhause
  Mobile Nutzung
  Pflegeeinrichtungen
Funktion
  Implantat finden
  Daten auslesen
  Daten an Smartphone-App übertragen
  Daten einsehen & sicher an Arzt senden
  => einfache Bedienung per Gerät & App

## Slide 4: USE SPECIFICATION – ZIEL & NUTZER*INNEN
Medizinische Indikation
  Selbstständige Kontrolle elektronischer Implantate
Zielnutzer:innen
  Chronisch erkrankte Personen
  Ärzt*innen für Fernauswertung
  Technikaffine Nutzer*innen
Betroffene Körperregion
  Subkutane Implantate (Brust, Rumpf)
  Bis 5cm unter der Haut

## Slide 5
PERSONA

## Slide 6: Hirarchische Taskanalyse
Vorbereitung
Lokalisierung
Datenerfassung
Ergebnisdarstellung
Notes: „Im Rahmen der ergonomischen Analyse haben wir vier zentrale Bereiche des Nutzungsvorgangs identifiziert: Vorbereitung, Lokalisierung, Datenerfassung und Ergebnisdarstellung. Auf diese haben wir uns gezielt fokussiert und sie im Detail untersucht. Die hierarchische Taskanalyse zeigt dabei, wie wir jeden dieser Schritte in Teilaufgaben zerlegt haben, um ergonomische Anforderungen – etwa einfache Bedienung per Knopf, visuelles und haptisches Feedback oder eine gut verständliche Anzeige – systematisch ableiten zu können.“

## Slide 7: Hirarchische Taskanalyse
Handhabung durch natürliche Bewegungen
Stufenweise Rückmeldung (Vibration, Ton, Licht)
Ergonomischer Griff und einfache Haltung
Position wird gespeichert oder dokumentiert
Notes: „Hier sieht man die detaillierte Zerlegung des Lokalisierungsprozesses. Zunächst wird das Gerät in der Hand gehalten und systematisch über die Zielregion geführt – dabei ist eine ergonomische Handhaltung wichtig. Die Lokalisierung erfolgt über zunehmende haptische und akustische Signale, die eine Annäherung anzeigen. Für die exakte Position nutzt das Gerät ein statisches oder pulsierendes Feedback, unterstützt durch visuelle Hinweise. Anschließend kann die gefundene Position gespeichert oder in einer App dokumentiert werden – zum Beispiel zur späteren ärztlichen Auswertung.“

## Slide 8: Chronologische Taskanalyse
Darstellung in realer Nutzungsreihenfolge
Integration von Fehlerquellen und Risiken
Realitätsnahe Abbildung der Nutzerperspektive
Grundlage für präventive Designlösungen
Notes: „Im Unterschied zur hierarchischen Taskanalyse, bei der die Aufgaben nach Funktionsblöcken strukturiert wurden, haben wir hier die Schritte chronologisch – also in der tatsächlichen Reihenfolge der Nutzung – dargestellt. Zusätzlich haben wir mögliche Risiken, Fehlerquellen und kritische Punkte integriert, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Diese Analyse hilft uns nicht nur bei der Optimierung der Abläufe, sondern auch bei der Entwicklung ergonomischer und robuster Lösungen, die Bedienfehler minimieren.“

## Slide 9: Chronologische Taskanalyse
Klare Interface-Elemente zur Unterstützung
Lösungsansätze: Farbe, Icons, LED
Fokus auf einfache Erstbenutzung
Notes: „Hier sehen wir die chronologische Analyse des Bereichs Vorbereitung. Neben den konkreten Handlungsschritten wie Einschalten, Kalibrierung und LED-Anzeige haben wir auch typische Fehlerquellen identifiziert – etwa wenn Nutzer den Einschaltvorgang nicht verstehen oder die Statusanzeige nicht richtig interpretieren. Diese Risiken wurden jeweils mit konkreten Lösungsansätzen verknüpft, z. B. durch farbliche Markierung des Einschaltknopfs oder eine vertraute Statusanzeige wie beim Smartphone. So konnten wir die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit gezielt verbessern.“

## Slide 10: Risikoanalyse – Übersicht der analysierten Risiken (S/O/R)
Bewertung anhand von Schadensausmaß (S) und Eintrittswahrscheinlichkeit (O)

## Slide 11: Risikobewertung

## Slide 12: Requirements
[REQ-001] Sicherheit und Hautverträglichkeit
[REQ-002] Akkulaufzeit von mindestens 6 Stunden
[REQ-003] Geräteform und Ergonomie
[REQ-004] Lokalisierung elektronischer Implantate
[REQ-005] Bluetooth- oder USB-Verbindung
[REQ-006] CE-Kennzeichnung & medizinische Zulassung
[REQ-007] Kommunikation mit Implantaten
[REQ-008] Kompatibilität mit gängigen Implantatherstellern
[REQ-009] Detektionstiefe bis 5 cm unter der Haut
[REQ-010] Einfache Benutzeroberfläche

## Slide 13: [REQ-001] Sicherheit und Hautverträglichkeit
Unique identifier: REQ-001
Title: Sicherheit und Hautverträglichkeit
Source of requirement (Stakeholder): Nutzer, Regulierungsbehörden
Version: 1.0
Author: [Dominc]
Description of the requirement: Das Gerät darf keine schädliche Strahlung aussenden und muss für den Hautkontakt geeignet sein.
Reason of the requirement: Schutz der Gesundheit und Einhaltung regulatorischer Vorgaben.
Goal: Kein Nachweis schädlicher Strahlung, dermatologische Tests bestanden.
Priority: Hoch

## Slide 14: Prototyp 1

## Slide 15: Ergonomische Eigenschaften
Abmaße der Hände wurden in Konstruktion berücksichtigt
Mittelwerte wurden als Sollwert betrachtet

## Slide 16: Prototyp Usability Tests
Erster additiv gefertigter Prototyp für UI/UX Tests
Zwei Protypen zusammengefasst:
  verschiedenen Knopf-Platzierungen testbar
  Ressourcen-schonend
Getestet wird:
  Knopf-Platzierung
  Display Interaktion

## Slide 17: Usability Testbögen

## Slide 18: Usability Tests
Display-Interaktion
Knopf-Platzierung

## Slide 19: Usability Tests
Display-Interaktion

## Slide 20: Usability Tests
Display-Interaktion
Knopf-Platzierung

## Slide 21: Usability Tests
Knopf-Platzierung

## Slide 22: Usability Tests Learnings
Ergonomie & Griff
  Ergonomischer Griff mit vier Fingermulden bleibt erhalten
  Maße basieren auf Handdaten anpassen → komfortable Nutzung
Tastenbedienung
  Knopf mit Daumen schwer zu erreichen
  „Zurück“-Taste mit Doppelfunktion (kurz: Zurück / lang: Aus) → Hinweis auf Display: „Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten“

## Slide 23: Usability Tests Learnings
Display & Benutzeroberfläche
  Displayfläche zu groß
  UI-Test zeigte anfängliche Verwirrung bzgl. Bedienart (Touch vs. Tasten)
  Lösung: pro Aktion erscheint ein Symbol des zugehörigen Knopfs → klare Rückmeldung zur Bedienung

## Slide 24: Summativer Testplan
Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit im realen Anwendungskontext
Sicherstellen, dass das Gerät intuitiv, sicher und effektiv nutzbar ist
Rückmeldung direkt von Nutzerinnen mit echtem Anwendungsinteresse (z. B. Patient*innen mit implantiertem Chip)

## Slide 25: Finaler Prototyp
Nächste Sketche:
  Bildschirm und Ergonomie Einheit getrennt
  Knopf Bedienung
  Einfluss von Test Learnings
  → vor allem Produkt Maße

## Slide 26: Finaler Prototyp
Änderungen:
  Kleinere Griff
  Zwei Knöpfe auf dem Griff Platziert
  Bildschirm Modul kleiner

## Slide 27: Renderings