## Slide 1
Usability & User Experience
Generelle Information: Matti Flettschinger, Samuel Dabisch, Dominic Vogt, Chris Streber, Florian Just

## Slide 2: Gliederung
Markt und Zielgruppenanalyse
Risikomanagment
Requirements
Usabitity Test
Erkenntnisse für den neuen Prototypen

## Slide 3: Usecase

## Slide 4: PROJEKTÜBERBLICK / PROBLEMSTELLUNG
Immer mehr Menschen leben mit medizinischen Implantaten
Regelmäßige Kontrollen  Arztbesuche
ZIEL:
Gerät, das Implantate lokalisiert & ausliest, direkt von zu Hause aus
Ärzt*innen erhalten die Daten automatisch  kontinuierliche Fernüberwachung
Notes: Arztbesuche oft verbunden mit langen Wegen & Wartezeiten

## Slide 5: MARKTANALYSE
Steigende Anzahl chronisch erkrankter Menschen
Prognose:
  Implantat-Markt wächst auf 138,1 Mrd. $ bis 2030
Trend zur Telemedizin & Home-Monitoring beschleunigt durch digitale Infrastruktur
Aktuelle Lösungen sind häufig nicht für Patient*innen direkt zugänglich
Quelle: Grand View Research, 2024
Notes: Wachsende Relevanz durch demografischen Wandel

## Slide 6: KONKURRENZANALYSE
Anbieter | System/Produkt | Nutzung durch Patient*innen | Heimgebrauch möglich | App Anbindung | 
Medtronic | CareLink Network | ❌ | ❌ | ❌ | Nur durch Klinikpersonal bedienbar
Biotronik | Home Monitoring | ⚠️ Eingeschränkt | ✅⚠️ Teilweise | ❌ | Gerät wird vom Arzt installiert  keine freie Kontrolle
Boston Scientific | LATITUDETMNXT | ❌ | ❌ | ❌ | Kliniklösung mit Fernüberwachung, kein direkter Zugriff
Unser Produkt | Chip-Finder 3000 | ✅ | ✅ | ✅ | Intuitive Selbstanwendung + ärztliche Anbindung

## Slide 7: ZIELGRUPPENANALYSE
ZIELGRUPPE | MERKMALE & BEDÜRFNISSE
Ältere & chronisch erkrankte Personen 👵 | Einfache Bedienung Vermeidung von Arztbesuchen Eingeschränkte Mobilität
Technikaffine Nutzer*innen 👨‍💻 | Interesse an Gesundheitsdaten App-Anbindung Selbstkontrolle
Ärzt*innen & Klinik 👨‍⚕️ | Effiziente Fernüberwachung Zeitersparnis Reduktion von Routineterminen

## Slide 8
PERSONA
PERSONA

## Slide 9: MARKTCHANCE & POSITIONIERUNG
Marktlücke & Mehrwert unseres Produkts
Derzeitige Systeme meist nur durch Klinikpersonal benutzbar
Fehlende benutzerfreundliche Heimlösungen für Patient*innen
Unser Produkt bietet:
Implantat-Finder + Datenauslesung
Intuitive Nutzung durch Patien*innen
Automatische, sichere Datenübertragung an Ärzt*innen
 Ein Gerät, das Selbstständigkeit stärkt und das Gesundheitssystem entlastet

## Slide 10: Risikoanalyse

## Slide 11: Risikoanalyse – Übersicht der analysierten Risiken (S/O/R)
Bewertung anhand von Schadensausmaß (S) und Eintrittswahrscheinlichkeit (O)

## Slide 12: Risikomatrix
Die Matrix zeigt, wie stark ein Risiko eingeschätzt wird – je weiter oben rechts ein Punkt liegt, desto dringender ist der Handlungsbedarf.
O1 | 0–5 %
O2 | >5–15 %
O3 | >15–30 %
O4 | >30–50 %
O5 | >50–100 %

## Slide 13: Risikomatrix
Hautreizungen selten, aber unangenehm → durch geprüfte Materialien auf R1 reduziert
O1 | 0–5 %
O2 | >5–15 %
O3 | >15–30 %
O4 | >30–50 %
O5 | >50–100 %
Test nach ISO 10993

## Slide 14: Requirements
[REQ-001] Sicherheit und Hautverträglichkeit
[REQ-002] Akkulaufzeit von mindestens 6 Stunden
[REQ-003] Geräteform und Ergonomie
[REQ-004] Lokalisierung elektronischer Implantate
[REQ-005] Bluetooth- oder USB-Verbindung
[REQ-006] CE-Kennzeichnung & medizinische Zulassung
[REQ-007] Kommunikation mit Implantaten
[REQ-008] Kompatibilität mit gängigen Implantatherstellern
[REQ-009] Detektionstiefe bis 5 cm unter der Haut
[REQ-010] Einfache Benutzeroberfläche

## Slide 15: [REQ-001] Sicherheit und Hautverträglichkeit
Unique identifier: REQ-001
Title: Sicherheit und Hautverträglichkeit
Source of requirement (Stakeholder): Nutzer, Regulierungsbehörden
Version: 1.0
Author: [Dominc]
Description of the requirement: Das Gerät darf keine schädliche Strahlung aussenden und muss für den Hautkontakt geeignet sein.
Reason of the requirement: Schutz der Gesundheit und Einhaltung regulatorischer Vorgaben.
Goal: Kein Nachweis schädlicher Strahlung, dermatologische Tests bestanden.
Priority: Hoch

## Slide 16: Prototyp Usability Tests
Erster additiv gefertigter Prototyp für UI/UX Tests
Zwei Protypen in Einem zusammengefasst:
  verschiedenen Knopf-Platzierungen testbar
  Ressourcen-schonend
Getestet wird:
  Knopf-Platzierung
  Display Interaktion

## Slide 17: Usability Testbögen

## Slide 18: Usability Tests
Display-Interaktion
Knopf-Platzierung

## Slide 19: Usability Tests
Display-Interaktion

## Slide 20: Usability Tests
Display-Interaktion
Knopf-Platzierung

## Slide 21: Usability Tests
Knopf-Platzierung

## Slide 22: Usability Tests Learnings
Ergonomie & Griff
  Ergonomischer Griff mit vier Fingermulden bleibt erhalten
  Maße basieren auf Handdaten → komfortable Nutzung
  Griff gekürzt → besser für kleinere Hände
Tastenbedienung
  Knöpfe neu positioniert → gut mit Daumen erreichbar
  „Zurück“-Taste mit Doppelfunktion (kurz: Zurück / lang: Aus) → Hinweis auf Display: „Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten“

## Slide 23: Usability Tests Learnings
Display & Benutzeroberfläche
  Abgeschrägte Displayfläche überarbeitet → kompakter & platzsparender
  Genügend Platz für Bildschirmmodul bleibt erhalten
  UI-Test zeigte anfängliche Verwirrung bzgl. Bedienart (Touch vs. Tasten)
  Lösung: Bei jeder Aktion erscheint ein Symbol des zugehörigen Knopfs → klare Rückmeldung zur Bedienung

## Slide 24: Summativer Testplan
Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit im realen Anwendungskontext
Sicherstellen, dass das Gerät intuitiv, sicher und effektiv nutzbar ist
Rückmeldung direkt von Nutzerinnen mit echtem Anwendungsinteresse (z. B. Patient*innen mit implantiertem Chip)

## Slide 25: Finaler Prototyp
Nächste Sketche:
  Bildschirm und Ergonomie Einheit getrennt
  Knopf Bedienung
  Einfluss von Test Learnings
   vor allem Produkt Maße

## Slide 26: Finaler Prototyp
Änderungen:
  Kleinere Griff
  Zwei Knöpfe auf dem Griff Platziert
  Bildschirm Modul kleiner

## Slide 27: Renderings

## Slide 28: Danke für Ihre Aufmerksamkeit